L’oscilloscope						JC

Présentation

Symboles

L’oscilloscope permet de visualiser deux potentiels en fonction du temps :

YA

YB

X

;

;

V1 et ou V2 = f(t) mode normal (cas le plus courant).

ou un potentiel en fonction d’un autre potentiel :

V1 = f(V2) (mode X,Y).

La visualisation se fait généralement sur une surface rectangulaire (le réticule) de :

Hauteur (Y) 8cm, calibrée en Volts (V).

Longueur (X) 10cm, calibrée en secondes (s, ms, s) ou en Volts (V).

V(t)

t

0

Vmax

Vmoyenne

Vmin

Composante continue V0

T

T

Composante alternative

Vcc

L’oscilloscope permet de mesurer directement sur un signal :

L’amplitude crête à crête Vcc (V) (composante alternative).

La valeur moyenne V0 (V) (composante continue).

La période  T (s).

L’oscilloscope permet de mesurer directement entre deux signaux :

L’écart d’amplitude (V).

Le retard ou l’avance (s).

Des mesures on peut calculer :

La valeur crête Vc =  (V) ,   La valeur efficace Veff =  (V)

La Fréquence F =   (Hz)  ,  Le déphasage (°)

Rappel : un potentiel (V) est une tension définie par rapport à la masse (0V)

## Entrées

CH1 ou YA (X)  ou   : entrée du signal de la voie1

Déplacement vertical en mode normal

Déplacement horizontal en mode X-Y

CH2 ou YB (Y)  : entrée du signal de la voie2.

Déplacement vertical dans les 2 modes.

EXT : entrée du signal de la voie de synchronisation extérieure. (Non réglable)

Remarque : cette entrée est utilisée comme voie X dans certains appareils.

## Cordons BNC

Sortie signal

Crocodile rouge

Masse

Crocodile Noire

YA

Fixation par une baïonnette et câble coaxial 50

Signal

Masse

## Réglages

### Image

Focus : permet de régler la finesse de la trace.

Intensité : permet de régler la lumière de la trace

### Vertical 

Position    : permet de déplacer la trace dans le sens vertical.

Mode :

  - CH1 ou YA : sélection de la voie d’entrée 1

  - CH2 ou YB : sélection de la voie d’entrée 2

  - ALT : sélection des 2 voies affichées alternativement (convient aux fréquences élevées)

  - CHOP : sélection des 2 voies affichées multiplexées (convient aux fréquences basses)

  - ADD : addition des 2 voies

  - –CH2 : inversion de la voie 2

Calibre de l’amplificateur vertical : permet de régler la sensibilité de l’amplificateur vertical en 	Volt (V) par cm. 1 carreau = 1 cm. Maximum 8cm

Variable : permet de dérégler l’amplificateur vertical (doit être en position calibrée (CAL) lors 	d’une utilisation normale)

Couplage d’entrée :

  - GND : le câble d’entrée est déconnecté et l’entrée de l’oscilloscope est mise à la masse. 	(réglage du 0V)

  - DC : le signal entre intégralement dans l’oscilloscope (cas le plus général)

  - AC : seule la composante alternative entre dans l’oscilloscope. La composante continue est bloquée par un condensateur de liaison.

### Horizontal    (base de temps)

Position    : permet de déplacer la trace dans le sens horizontal.

Synchronisation de la base de temps  (Sweep Mode) :

  - Auto : la synchronisation se fait au passage à 0V du signal déclenchant

  - Normal ou déclenché : le niveau de synchronisation est réglable par le bouton « LEVEL »

  - TV : la synchronisation est provoquée par le secteur (50Hz)

  - SLOPE : permet de régler le front de synchronisation :

    - + synchronisation dans le sens montant du signal synchronisant

    - - synchronisation dans le sens descendant du signal synchronisant

LEVEL : permet de régler le niveau de synchronisation en mode « Normal » (niveau de départ de la 	trace)

Calibre de la base de temps : permet de régler la vitesse de balayage en s, ms, s par cm. 			1 carreau = 1 cm. Maximum 10 cm

Variable : permet de dérégler la base de temps (doit être en position calibrée (CAL) lors d’une 	utilisation normale)

X –Y : sélection du mode de fonctionnement X, Y. Généralement CH1 ou YA est la voie X , CH2 ou 	YB est la voie Y . Le réglage des calibres X et Y est assuré par calibres des amplis verticaux des	 2 voies. La base de temps est désactivée.

Voie de synchronisation (Trigger source) :

  - CH1 ou YA : sélection de la voie d’entrée 1 comme voie de synchronisation

  - CH2 ou YB : sélection de la voie d’entrée 2 comme voie de synchronisation

  - EXT : sélection de l’entrée extérieure comme voie de synchronisation

## Mise en œuvre

### Réglages par défaut et relevés d’oscillogrammes simples

Connecter les cordons sur les entrées et mettre sous tension

#### Réglages :

De l’intensité : la ou les traces doivent être moyennement brillantes.

Du focus : la ou les traces doivent être fines et nettes.

De la référence 0V pour chaque entrée, on procède comme suit  :

Couplage d’entrée sur GND.

Régler la position verticale du 0V avec le bouton position     (au milieu par défaut).

Couplage d’entrée sur DC.

De la position  : régler pour avoir le cadrage horizontal de l’image sur le bord gauche de l’écran.

Du calibre de l’amplificateur vertical : pour chaque voie sur 5V/cm (par défaut).

Du bouton variable  de l’amplificateur vertical : sur calibré (CAL).

Du mode d’entrées : sur CHOP (par défaut),  -CH2 ou –YB non appuyé (+).

De la synchronisation : sur AUTO.

Du calibre de la base de temps : sur 1ms/cm (par défaut).

Du bouton variable  de la base de temps : sur calibré (CAL).

Du mode  X - Y : sur non validé.

De l’entrée de synchronisation : voie1 (CH1 ou YA), (par défaut).

Remarque : On choisit de préférence la voie1 comme signal de référence (synchronisation).

#### Relevés :

Le relevé doit être le plus clair possible. (Pas trop de périodes et les plus grandes possible). Il est fait généralement à la même échelle que celle de l’écran de l’oscilloscope (10cm x 8cm) et quadrillé en cm.

Sur le relevé on doit indiquer  :

La position des 0V de chaque voie.

Le calibres vertical (V/cm) de chaque voie.

Le mode de couplage AC ou DC de chaque voie.

La voie de synchronisation.

Le choix du front de synchronisation.

Le calibre de la base de temps (s, ms, s /cm).

Remarque : On choisit une couleur différente pour chaque signal et on indique les points remarquables 				(maximums, minimums, périodes etc.)

### Mesure de l’amplitude crête à crête d’un signal

Pour mesurer l’amplitude crête à crête Vcc en Volt (V) d’un signal on procède comme suit :

Régler le calibre de l’amplificateur vertical pour avoir le plus grand signal possible.

Y

Mesurer la distance Y en cm qui sépare les deux crêtes du signal.

Vcc = Y(cm) x calibre de l’amplificateur vertical.

Remarques : 	la valeur crête Vc =  ,  la valeur efficace Veff =

### Mesure de période d’un signal

Pour mesurer la période T (s ou ms ou s) d’un signal on procède comme suit :

Mesurer la distance X en cm qui sépare le passage de 2 points identiques du signal.

X

T = X(cm) x calibre de la base de temps.

Rappel : la fréquence F en Hertz (Hz) d’un signal périodique est donnée par la relation :

F =

### Relevé d’un chronogramme

L’oscilloscope ne permet pas de tracer plus de deux courbes simultanément.

Pour relever un chronogramme on procède comme suit :

Décaler le 0V de la voie1 vers le milieu de la partie supérieure de l’écran.

Faire entrer sur la voie1 le signal de référence.

Synchroniser sur  la voie1.

Décaler le 0V de la voie2 vers le milieu de la partie inférieure de l’écran.

Tour à tour faire entrer sur la voie2 les autres signaux du chronogramme.

### Mesure de la composante alternative d’un signal

Pour mesurer la composante alternative d’un signal on procède comme suit :

Régler le 0V de la voie à mesurer au milieu de l’écran.

Mettre le mode de couplage de la voie sur la position AC.

Augmenter le calibre vertical de la voie pour avoir le plus grand signal à l’écran.

Mesurer l’amplitude crête à crête du signal Vcc.

### Mesure de la composante continue d’un signal (valeur moyenne)

Pour mesurer la composante continue d’un signal on procède comme suit :

Mettre le mode de couplage de la voie sur la position AC.

Décaler la courbe verticalement pour faire coïncider le minimum ou le maximum sur une ligne de 		quadrillage de l’écran.

Mettre le mode de couplage de la voie sur la position DC

Observer le sens de décalage de la courbe :

Décalage vers le haut : la composante continue est positive.

Décalage vers le bas :  la composante continue est négative.

Mesurer le décalage vertical il représente la valeur de la composante continue.

### Mesure du déphasage  entre deux signaux

Remarque : on ne peut mesurer le déphasage entre deux signaux que si ils sont alternatifs sinusoïdaux et de même fréquence.

Pour mesurer le déphasage d’un signal  par rapport à un signal  on procède comme suit :

Régler le 0V des deux voies au milieu de l’écran.

Faire entrer le signal de référence  sur la voie1.

Synchroniser sur la voie1 front montant.

Mettre le mode de couplage des deux voies sur la position DC.

Sélectionner à l’écran la voie1 (mode sur CH1 ou YA).

Régler l’amplificateur vertical pour avoir l’image la plus grande possible.

Régler la synchro pour que le signal de référence (voie1) débute à 0V dans le sens montant.

Dérégler la base de temps pour avoir une période complète de  sur toute la largeur de l’écran.

Sélectionner à l’écran la voie 2 (mode sur CH2 ou YB).

Régler l’amplificateur vertical pour avoir l’image la plus grande possible.

Sélectionner à l’écran les 2 voies (mode sur CHOP ou ALT).

);V1)

);V2)

T

X

La largeur de l’écran est de 10cm.

La période T est sur toute la largeur de l’écran.

On a 10cm pour 360°. Chaque cm représente 36°.

La mesure du déphasage s’obtient comme suit :

Le signe du déphasage est donné par l’observation suivante :

Si la courbe de  est en avance sur celle de . alors  est positif.

Si la courbe de  est en retard sur celle de . alors  est négatif.

La valeur absolue de  () en degrés (°) est donné par la relation :

 = X(cm) x 36

Remarque : on peut utiliser une demi période de la tension de référence sur tout l’écran, on a 18° par cm.

### Utilisation en traceur de courbes Vs = f(Ve) (mode X-Y)

Pour relever le transfert Vs = f(Ve) d’une fonction, on procède comme suit :

X

Y

Fonction

Régler le 0V des deux voies au milieu de l’écran.

Mettre le mode de couplage des 2 voies sur la position DC.

Faire entrer le signal de référence Ve sur la voie1.

Faire entrer le signal Vs sur la voie2.

Régler l’oscilloscope en mode X-Y (base de temps désactivée).

Régler l’amplificateur vertical des 2 voies pour avoir l’image

la plus grande possible.

Remarque : si le calibre des amplificateurs verticaux est le même, alors l’écran de l’oscilloscope est un repère cartésien orthonormé.

RELEVÉ D'OSCILLOGRAMMES

Noms : ....................................……………….

Fonction : ……………………………………………..

Signaux  : ……………………………………………..

Réglages de l'oscilloscope :

Vertical

Horizontal   (Base de temps)

Voie de synchronisation :

YA

YB

Front de synchronisation :

Montant 

Descendant 

Calibre (s/cm) : ...................……………

Voie1

Couplage :

DC

AC

Calibre (V/cm)  : ...................

Voie2

Couplage :

DC

AC

Calibre (V/cm)  : ....................

Réticule échelle 1

Voie1

Nom du signal :

..........................................

Valeurs remarquables :

....................................................................................

Voie2

Nom du signal :

..........................................

Valeurs remarquables :

....................................................................................

Légende des signaux : …………………………………………………………………………

Remarque : Indiquer le réglage du 0V des voies

RELEVÉ DE CHRONOGRAMME

Noms : .......................……….............

Fonction : ……………………………………………..

Signaux  : ……………………………………………..

Réglages de l'oscilloscope :

Signal Voie1 : référence de temps du chronogramme

Nom du signal : ………………………………………………….

Vertical  Voies1 et 2

Horizontal   (Synchro sur Voie1)

Front de synchronisation :

Montant 

Descendant 

Calibre (s/cm) : ..........…………….

Couplage :

DC

AC

Calibre (V/cm)  : ...................

Signaux Voie2 : en correspondance de temps avec la référence Voie1

| Nom des signaux sur Voie2 | Couplage (AC ; DC) | Calibre  (V/cm) | Valeurs remarquables  (s) Valeurs remarquables  (V) |
| --- | --- | --- | --- |

Chronogramme : ..................................………………………………………………………..

Noms : ......................................

Remarques : ………………………………………………………………………………………..